Щитовые приборы для измерения постоянного тока и напряжения

Приборы предназначены для измерений тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока.

Приборы имеют измерительный механизм магнитоэлектрической системы с подвижной катушкой (рамкой) и цилиндрическим магнитом, расположенным внутри рамки. Опорами подвижной части являются пара керн – подпятник (из материала с высоким модулем упругости), либо растяжки из платиносеребряного сплава.

Приборы позволяют измерять токи в пределах от 10 μА до 20 А и напряжения от 25 mV до 750 V при  прямом включении. Для измерений токов и напряжений, превышающих указанные пределы, применяются внешние шунты и добавочные сопротивления.

Конструктивное исполнение корпусов обеспечивает степень защиты по лицевой  панели IP50 или IP54, для токоведущих частей – IP00.

Приборы для измерения постоянного тока и напряжения                            в еврогабаритах

Характерной особенностью данной группы приборов являются конструктивное исполнение и размеры корпусов и лицевых панелей:  «квадратная лицевая панель – квадратный корпус»,  «квадратная лицевая панель – круглый корпус».

Корпуса приборов обеспечивают степень защиты IP50, защита токоведущих стержней IP00 (стандартное исполнение).

Приборы с квадратными лицевыми панелями и квадратными корпусами типа М42272, М42276 со сменными шкалами.

Данные типы приборов имеют квадратные лицевые панели и квадратные корпуса с угловым расположением измерительного механизма. Приборы типов М42272 и М42276 выпускаются со сменными шкалами.

| Тип прибора | М42276 | М42272 |
| --- | --- | --- |
| Размеры лицевой панели, mm | 72х72 | 96х96 |
| Вырез в щите, mm | 68х68 | 92х92 |
| Длина шкалы, mm | 63 | 97 |
| Класс точности | 1,5 | 1,5 |
| Масса, kg | 0,15 | 0,2 |

| М42272, М42276 |  |  |
| --- | --- | --- |
| диапазон измерений | способ включения | условия эксплуатации |
| μА - 100; 150; 250; 400; 600; 1000 | непосредственно | Температура -30…+55 С, относительная влажность 90 % при температуре +30 С. Виброустойчивость: ускорение 5 m/s2 частота 20 Hz. Вибропрочность: ускорение 15 m/s2, частота 30 Hz. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2, частота 10-50 ударов в min. |
| mА - 1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 25; 40; 50; 60; 100 150; 250; 400; 600 |  |  |
| A - 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15 |  |  |
| А - 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150; 200; 250; 400; 600 | с наружным шунтом на 60 mV и калиброванными проводами с сопротивлением 0,035  |  |
| kA - 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15 |  |  |
| А - 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; | с наружным измерительным шунтом на 75 mV и калиброванными проводами с сопротивлением 0,035  |  |
| kA - 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7,5 |  |  |
| mV - 60; 100; 150; 250; 400; 600 | непосредственно |  |
| V - 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150; 250; |  |  |
| 300; 400; 500; 600 |  |  |
| kV - 1; 1,5; 3; 5; 7,5; 10; 15 | с внешним добавочным сопротивлением с номинальным током 1 mA и 5 mA |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.