Приборы для измерения постоянного тока и напряжения

в российских габаритах (40х40, 60х60, 80х80 мм)

Приборы данной группы предназначены для измерений тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока. Измерительный механизм – магнитоэлектрической системы с креплением подвижной части на кернах или на растяжках.

Раздел содержит сведения по приборам с квадратной лицевой панелью и симметричным или угловым расположением измерительного механизма.

Диапазон измерений по току от 10 μА до 20 А. Для расширения диапазона измерения по току от 20 А до 15 kА применяются шунты измерительные стационарные на 75 mV (возможно изготовление на 60, 100, 150 mV). Шунты заказываются отдельно. Калиброванные провода, соединяющие приборы с шунтами, входят в комплект поставки приборов (по требованию заказчика).

Диапазон измерений по напряжению от 25 mV до 600 V. Для расширения диапазонов измерений по напряжению от 1 kV до 4 kV применяются добавочные сопротивления.

Приборы М42300 и М42301 могут изготавливаться с повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, при заказе к обозначению приборов добавляется буква (м).

| Тип прибора | М42303 | М42301 | М42300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры лицевой панели, mm | 40х40 | 60х60 | 80х80 |
| Вырез в щите, mm | 37,5 | 57,5 | 77,5 |
| Длина шкалы, mm, не менее | 26 | 42 | 60 |
| Класс точности | 2,5; 4,0 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 |
| Масса, kg, не более | 0,08 | 0,15 | 0,2 |

| М42300, М42301, М42303 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерений |  | Способ включения | Условия эксплуатации |
| A – mА - | 100; 150*; 200; 300; 500; 1000 0,5**; 1; 2,5-0-2,5**; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 100; 150; 300; 500; 600; 3/30*; 3/50*; 5/50*; 30/600** | непосредственно | Температура -50…+60 С, относительная влажность 95% при температуре +35 С. Вибропрочность: ускорение 5…30m/s2, частота 10…70 Hz. Ударопрочность: ускорение 100 m/s2, частота 80…120 ударов в min. Для приборов с повышенной устойчивостью к механическим воздействиям температура -50…+60 °С, относительная влажность 95 % при температуре +40 °С. Вибропрочность: ускорение 2…20 m/s2, частота 10…40 Hz. Ударопрочность: 100 m/s2 – 88000 ударов 150 m/s2 – 20000 ударов 500 m/s2 – 2000 ударов с частотой 80…120 ударов в минуту. |
| mA – | 50 mA/20V** |  |  |
| А – | 1; 2; 3; 5; 10; 15* |  |  |
| А – kА - | 15***; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 200-0-750 1; 1,5; 2; 4; 6 | с наружным шунтом на 75 mV и калиброванными проводами сопротивлением 0,035  |  |
| V – | 0,075* | с калиброванными проводами сопротивлением 0,035  |  |
| V – | 1*;2; 3; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 500; 600; 3/30*;3/300*; 30/300*; 4/100*; 7,5/300*; 8/300*; 10/100*; 15/150*; 15/300*; 20/40*; 0,3/15-0-0,3/15* | непосредственно |  |
| V** – | 0,075/9; 2,5/10; 3/100; 3/300; 10/300; 30/300; 6; 25; 400 |  |  |
| V – kV - | 150/1500*; 15/150/1500* 1; 1,5; 3 | с внешним добавочным сопротивлением с номинальным током 5 mA |  |
| * – только для приборов М42300 и М42301 ** – только для приборов М42303 ***- только для приборов М42300 Приборы М42300; М42303 могут изготавливаться с повышенной устойчивостью к механическим воздействиям для эксплуатации в условиях АЭС. Приборы М42303 с верхними значениями диапазонов измерений 0,5 mА, 20V и все многопредельные изготавливаются только класса точности 4. |  |  |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.