Щитовые приборы для измерения постоянного тока и напряжения

Приборы предназначены для измерений тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока.

Приборы имеют измерительный механизм магнитоэлектрической системы с подвижной катушкой (рамкой) и цилиндрическим магнитом, расположенным внутри рамки. Опорами подвижной части являются пара керн – подпятник (из материала с высоким модулем упругости), либо растяжки из платиносеребряного сплава.

Приборы позволяют измерять токи в пределах от 10 μА до 20 А и напряжения от 25 mV до 750 V при  прямом включении. Для измерений токов и напряжений, превышающих указанные пределы, применяются внешние шунты и добавочные сопротивления.

Конструктивное исполнение корпусов обеспечивает степень защиты по лицевой  панели IP50 или IP54, для токоведущих частей – IP00.

Приборы для измерения постоянного тока и напряжения в российских габаритах

Приборы данной группы предназначены для измерений тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока. Измерительный механизм – магнитоэлектрической системы с подвижной частью на кернах или на растяжках.

Диапазон измерений по току от 10 μА до 20 А. Для расширения диапазона измерения по току от 20 А до 15 kА применяются шунты измерительные стационарные на 75 mV (возможно изготовление на 60, 100, 150 mV). Шунты заказываются отдельно. Калиброванные провода, соединяющие приборы с шунтами, входят в комплект поставки.

Диапазон измерений по напряжению от 25 mV до 600 V. Для расширения диапазонов измерений по напряжению от 1 kV до 4 kV применяются добавочные сопротивления Р4201.

| Тип прибора | М42303 | М42301 | М42300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры лицевой панели, mm | 40х40 | 60х60 | 80х80 |
| Вырез в щите, mm | 37,5 | 57,5 | 77,5 |
| Длина шкалы, mm | 26 | 42 | 60 |
| Класс точности | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
| Масса, kg | 0,08 | 0,12 | 0,2 |

М42300, М42301 – возможно изготовление с классом точности 2,5

М42303, М42306 – возможно изготовление с классом точности 4,0

| М42300, М42301, М42303 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерений |  | Способ включения | Условия эксплуатации |
| mA – | 0,5*; 1; 2,5*; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 100; 150; 300; 500; 600; 3/30**; 3/50**; 5/50**; 30/600* | непосредственно | Температура -50…+60 С, относительная влажность 95% при температуре +35 С. Вибропрочность: ускорение 5…30m/s2, частота 10…70 Hz. Ударопрочность: ускорение 100 m/s2, частота 80…120 ударов в min. |
| mA – | 50 mA/20V |  |  |
| А – | 1; 2; 3; 5; 10; 15** |  |  |
| А – | 15**; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 4000; 6000; 200-0-750* | с наружным шунтом на 75 mV и калиброванными проводами сопротивлением 0,035  пара |  |
| V – | 0,075** | с калиброванными проводами сопротивлением 0,035  |  |
| V – | 2; 3; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 500; 600; 3/30*;3/300*; 30/300*; 4/100*; 7,5/300*; 8/300*; 10/100*; 15/150*; 15/300*; 20/40* | непосредственно |  |
| V* – | 0,075/9; 2,5/10; 3/100; 3/300; 10/300; 30/300; 6; 400 |  |  |
| V – | 150/1500; 15/150/1500; 1000; 1500; 3000 | с отдельным калиброванным добавочным сопротивлением Р4201 с номинальным током 5 mA |  |
| * – только для приборов М42303 ** – только для приборов М42300 и М42301 Приборы М42300; М42303 могут изготавливаться с повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, для эксплуатации в условиях АЭС. |  |  |  |
| * – изготавливаются с нулем посередине |  |  |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.