Приборы для измерения постоянного тока и напряжения

в российских габаритах (40х40, 60х60, 80х80 мм)

Приборы данной группы предназначены для измерений тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока. Измерительный механизм – магнитоэлектрической системы с креплением подвижной части на кернах или на растяжках.

Раздел содержит сведения по приборам с квадратной лицевой панелью и симметричным или угловым расположением измерительного механизма.

Диапазон измерений по току от 10 μА до 20 А. Для расширения диапазона измерения по току от 20 А до 15 kА применяются шунты измерительные стационарные на 75 mV (возможно изготовление на 60, 100, 150 mV). Шунты заказываются отдельно. Калиброванные провода, соединяющие приборы с шунтами, входят в комплект поставки приборов (по требованию заказчика).

Диапазон измерений по напряжению от 25 mV до 600 V. Для расширения диапазонов измерений по напряжению от 1 kV до 4 kV применяются добавочные сопротивления.

Приборы М42304, М42305 могут изготавливаться с повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, при заказе к обозначению приборов добавляется буква (м).

| Тип прибора |  | М42306 | М42305 |  | М42304 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры лицевой панели, mm |  | 40х40 | 60х60 |  | 80х80 |  |  |
| Вырез в щите, mm |  | 37,5 | 57,5 |  | 77,5 |  |  |
| Длина шкалы, mm, не менее |  | 26 | 42 |  | 60 |  |  |
| Класс точности |  | 2,5; 4,0 | 1,5; 2,5 |  | 1,5; 2,5 |  |  |
| Масса, kg, не более |  | 0,08 | 0,15 |  | 0,2 |  |  |
| М42304, М42305, М42306 |  |  |  |  |  |  |  |
| μA – | 5*; 10; 20; 25*; 30 |  |  | непосредственно |  |  | Температура -30…+50 С, относительная влажность 95 % при температуре +30С. Вибропрочность: ускорение 5 m/s2, частота 50 Hz. Ударопрочность: ускорение 30 m/s2, частота ударов 10…50 в min. |
| μA – | 50** |  |  | непосредственно |  |  | Температура -50…+60 С, относительная влажность 95 % при температуре +35С. Вибропрочность: ускорение 5…30 m/s2, частота 10…70 Hz. Ударопрочность: ускорение 100 m/s2, частота ударов 10…50 в min. Для приборов с повышенной устойчивостью к механическим воздействиям температура -50…+60 °С, относительная влажность 95 % при температуре +40 °С. Вибропрочность: ускорение 2…20 m/s2, частота 10…40 Hz. Ударопрочность: 100 m/s2 – 88000 ударов 150 m/s2 – 20000 ударов 500 m/s2 – 2000 ударов с частотой 80…120 ударов в минуту. |
| mV – | 25***; 50; 75; 150; 300; 500; 750; 1000 |  |  | с калиброванными проводами сопротивлением 0,035  |  |  |  |
| *- только с нулевой отметкой внутри диапазона измерения ** - М42304, М42305 могут изготавливаться с повышенной устойчивостью к механическим воздействиям *** М42304, М42305 - только класса точности 2,5; М42306 - только класса точности 4,0. Прибор М42306 может изготавливаться с повышенной устойчивостью к механическим воздействиям для эксплуатации в условиях АЭС. |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.