Щитовые приборы для измерения переменного тока и напряжения

Щитовые приборы для измерений переменного тока и напряжения выпускаются двух видов:

- магнитоэлектрической системы с  выпрямителем;

- электромагнитной системы.

По конструктивному исполнению,  приборы для измерения переменного тока делятся на две группы:

- приборы с квадратными лицевыми панелями и круглыми корпусами;

- приборы с квадратными лицевыми панелями и квадратными корпусами. Степень защиты корпусов – IP50 или IP54, степень защиты токоведущих стержней – IP00.

Приборы для измерения переменного тока и напряжения в российских габаритах (120х120 мм)

| Тип прибора | ЭА0702 | ЭА0702.10 | ЭВ0702 | ЭА0705 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер лицевой панели, mm | 120х120 | 120х120 | 120х120 | 120х120 |
| Вырез в щите, mm | 112х112 | 112х112 | 112х112 | 112х112 |
| Длина шкалы, mm | 90 | 90 | 90 | 94 |
| Класс точности | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Масса, kg | 0,35 | 0,6 | 0,35 | 0,35 |

| ЭВ0702 |  |  |
| --- | --- | --- |
| диапазон измерений | способ включения | условия эксплуатации |
| V - 15; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600 | непосредственно | температура -40…+50 С, относительная влажность 95 % при температуре +35 С. Нормальная частота и область частот 50-1000 Hz. Виброустойчивость: ускорение 5 m/s2 частота 20 Hz. Вибропрочность: ускорение 15 m/s2, частота 30 Hz. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2, частота ударов 10…50 в min. |
| V - 450; 500; 600; 750 | через трансформатор напряжения со вторичным напряжением 100 V |  |
| kV - 3,5; 4; 6; 7,5; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 40; 125; 150; 175; 200; 250; 400; 600 |  |  |
| ЭА0705 |  |  |
| mA - 1-10; 3-20; 4-30; 8-50; 15-100; 30-250; 80-500 | непосредственно |  |

| ЭА0702 |  |  |
| --- | --- | --- |
| диапазон измерений | способ включения | условия эксплуатации |
| A - 1; 2; 3; 5; 10 | непосредственно | температура -40…+50 С, относительная влажность 95 % при температуре +35 С. Вибропрочность: ускорение 15 m/s2, частота 30 Hz. Виброустойчивость: ускорение 5 m/s2, частота 20 Hz. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2, частота ударов 10…50 в min. Нормальная частота и область частот 50, 60, 200, 500, 1000 Hz. |
| А - 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800 | через трансформатор тока со вторичным током 1 или 5 А |  |
| kA - 1; 1,2; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 |  |  |
| ЭА0702 перегрузочный (перегрузка с коэффициентом 5 или 6) |  |  |
| A - 1; 3; 5; 10 | непосредственно |  |
| A* - 1 | через трансформатор тока со вторичным током 1 А |  |
| A* - 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150 | через трансформатор тока со вторичным током 5 А |  |
| kA* - 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,75; 0,8; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 |  |  |

| ЭА0702.10* |  |  |
| --- | --- | --- |
| диапазон измерений | способ включения | условия эксплуатации |
| mА - 100; 250; 400; 600 | непосредственно | температура -40…+50 С, относительная влажность 95 % при температуре +35 С. Виброустойчивость: ускорение 5 m/s2, частота 20 Hz. Вибропрочность: (ЭА0702.10) ускорение 15 m/s2, частота 30 Нz. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2, частота ударов 10…50 в min. Нормальная частота и область частот 50, 60, 200, 400, 500, 800, 1000 Hz (для ЭА0702.10 45-65 Нz). |
| А - 1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 30; 50; 100 |  |  |
| А - 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 100; 150; 200; 250; | через трансформатор тока со вторичным током 1 или 5 А |  |
| 300; 400; 500; 600 |  |  |
| kA - 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 20; 30; 40 |  |  |
| ЭА0702.10 перегрузочный (перегрузка с коэффициентом 2) |  |  |
| А - 1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 30; 50; 100 | непосредственно |  |
| А* - 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400 | через трансформатор тока со вторичным током 1 или 5 А |  |
| kA* - 0,5; 0,6; 1; 1,5; 2; 4 |  |  |
| * Возможно изготовление приборов с другими диапазонами измерений |  |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.