Измерители тока и напряжения сигнализирующие

Предназначены для измерений тока и напряжений в цепях постоянного тока (М4264К), напряжения переменного тока (ЭВ0702К), а также для контроля за выходом измеряемой величины из установленного предела. Состояние сравнивающего устройства прибора индицируется светодиодными индикаторами и положением исполнительного узла (реле) – открытым или закрытым состоянием силового ключа.

Измерительный механизм - магнитоэлектрической системы с креплением подвижной части на кернах. Приборы предназначены для использования в схемах контроля технологических процессов, в которых требуется сравнение величины контролируемого параметра с заранее заданной уставкой (порогом срабатывания).

| Тип прибора | М4264К ЭВ0702К | М4264К.1 ЭВ0702К.1 | М4264К.2 ЭВ0702К.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер лицевой панели, mm | 120х120 | 120х120 | 120х120 |
| Вырез в щите, mm | 112х112 | 112х112 | 112х112 |
| Длина шкалы, mm | 94 | 94 | 94 |
| Число каналов | 1 | 2 | 1 |
| Число уставок | 1 | 1 | 2 |
| Класс точности | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Масса, kg | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| М4264К |  |  |
| --- | --- | --- |
| диапазон измерений | способ включения | условия эксплуатации |
| mA - 0,5; 0,75; 1; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 300; 500; 600 | непосредственно | температура +5…+40 С, относительная влажность 90 % при температуре +25 С. Вибропрочность: ускорение 15 m/s2, частота 30 Hz. Виброустойчивость: ускорение 5 m/s2, частота 20 Hz. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2, частота ударов 1000. |
| А – 1; 2; 3; 5; 10 |  |  |
| А – 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750 | с наружным шунтом 75ШИС, 75ШИСВ с номинальным напряжением 75 mV с калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ω |  |
| kА – 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7,5 |  |  |
| V – 3; 7,5; 10; 15; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600; 750 | непосредственно |  |
| kV – 1; 1,5; 3; 10; 15 | с отдельным добавочным сопротивлением Р4201 с номинальным током 5 mА |  |
| ЭВ0702К |  |  |
| V – 2-15; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600 | непосредственно |  |
| V – 450; 600; 750 | через трансформатор напряжения со вторичным напряжением 100 V |  |
| kV - 3,5; 6; 7,5; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 40; 125; 150; 175; 250; 400; 600 |  |  |

ИМ

ИП

ИОНД

И

СК

ЛУ

СУ2

СУ1

+24

| ИМ – измерительный механизм | СК – силовой ключ |
| --- | --- |
| СУ – сравнивающее устройство | ИОНД – источник опорного напряжения и поле делителя |
| ЛУ – логический узел | ИП – источник питания |
| И – индикатор |  |
| Поле делителей позволяет устанавливать порог срабатывания с точностью 2 % в диапазоне от 1 до 98 %. Приборы имеют в своем составе силовой ключ с током переключения до 100 mA для внешних вспомогательных устройств. |  |

| Схема внешних соединений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| время преобразования номер контакта | исполнение прибора |  |  |
|  | 1 канал 1 уставка | 2 канала 1 уставка на канал | с рабочей зоной |
| 1 | OUT 1 (+) | OUT 1 (+) | OUT 1 (+) |
| 2 | - | OUT 2 (+) | OUT 2 (+) |
| 3 | - |  |  |
| 4 | +24V |  |  |
| 5 | GNDA |  |  |
| 6 | OUT 1 (-) |  |  |
| 7 | - | OUT 2 (-) | OUT 2 (-) |