Щитовые цифровые приборы для контроля  температуры

Приборы контроля температуры ЩТП02, ЩТС02 предназначены для применения в информационно-измерительных системах и системах управления технологическими процессами. Приборы могут входить в состав технологического оборудования, а так же работать автономно в качестве приборов для индикации температуры и сигнализации установленных контрольных значений. Приборы принимают сигналы от датчиков температуры: термопар (ЩТП02) или термосопротивлений (ЩТС02); преобразуют эти сигналы в код, отображают значение измеряемой температуры на цифровом индикаторе и сигнализируют о достижении температурой установленных пороговых значений (уставок). Приборы имеют два дискретных выхода. Прибор может использоваться как позиционный регулятор. Предусмотрена линеаризация измерительной характеристики датчиков, а также автоматическая компенсация температуры свободных концов термопар.

Информация о текущих значениях температуры, может быть передана по интерфейсу RS-485 в установленных единицах измерения.

| Предусмотрено программирование: -единиц измерения (°С, %, технические единицы) -диапазонов технических единиц (0-8000, 0-2000, 0-1000) -логики работы дискретных выходов (7 вариантов) -сетевого адреса и скорости передачи данных по интерфейсу. Программируемые параметры сохраняются при перерывах питания | На задней панели прибора под крышкой находятся клеммные колодки для внешних соединений, функциональные перемычки, согласующий резистор для интерфейсной линии связи, датчик устройства компенсации температуры свободных концов термопары (для ЩТП02). |
| --- | --- |

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 96х48х144 |
| Высота знака, мм | 20 |
| Класс точности приборов | 0,5 |
| Время одного измерения программируется | от 100 до 800 ms |
| Измерительная цепь от цепи питания изолирована |  |
| Степень защиты по передней панели | IP40 |
| Рабочий диапазон температур | от 5 до 50 °С |
| Потребляемая мощность не более | 2 W |
| Масса прибора, не более | 0,3 kg |
| Средний срок службы, не менее | 12 лет |

Условное обозначение при заказе

ЩТС02-ааbb.cc.dd.ee

ЩТП02-ааbb.cc.dd.ee

aa - код типа датчика

bb - код диапазона температуры

cc - напряжение питания

dd - вид дискретных выходов

ee - наличие интерфейса

|  |  | Форма заказа ЩТП02 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  | Код типа датчика | Код диапазона температуры | Напряжение питания | Дискретные выходы | Интерфейс | Описание |  |  |
| ЩТП02- |  |  (aa) |  (bb) |  (cc) |  (dd) |  (ee) | Диапазон темп-ры | Тип датчика | Осн. привед. погр-ть, % |
|  |  | 01 | 01 |  |  |  | от -50 до +200 °С | TXK(L) | 0,5 |
|  |  |  | 02 |  |  |  | от 0 до +200 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 03 |  |  |  | от 0 до +400 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 04 |  |  |  | от 0 до +600 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 05 |  |  |  | от +200 до +800 °С |  | 0,6 |
|  |  | 02 | 01 |  |  |  | от 0 до +400 °С | ТХА(К) | 0,5 |
|  |  |  | 02 |  |  |  | от 0 до +800 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 03 |  |  |  | от 0 до +1300 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 04 |  |  |  | от 200 до +1200 °С |  | 0,6 |
|  |  |  | 05 |  |  |  | от 700 до +1300 °С |  | 0,7 |
|  |  | 03 | 01 |  |  |  | от 0 до +1300 °С | ТПП(S) | 0,5 |
|  |  |  | 02 |  |  |  | от 0 до +1600 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 03 |  |  |  | от 500 до +1400 °С |  | 0,6 |
|  |  |  | 04 |  |  |  | от 1000 до +1600 °С |  | 0,7 |
|  |  | 04 | 01 |  |  |  | от 200 до +1800 °С | ТВР(А-1) | 0,5 |
|  |  | 05 | 01 |  |  |  | от 200 до +1800 °С | ТВР(А-2) | 0,5 |
|  |  | 06 | 01 |  |  |  | от 200 до +1800 °С | ТВР(А-3) | 0,5 |
|  |  | 07 | 01 |  |  |  | от 300 до +1000 °С | ТПР(В) | 0,5 |
|  |  |  | 02 |  |  |  | от 300 до +1600 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 03 |  |  |  | от 1000 до +1600 °С |  | 0,6 |
|  |  |  | 04 |  |  |  | от 1000 до +1800 °С |  | 0,6 |
|  |  |  |  | 05 |  |  | (5 ±0,25) V Без гальванического разделения, без резервирования по питанию |  |  |
|  |  |  |  | 06 |  |  | (6±0,3) V Без гальванического разделения, с резервированием по питанию ("горячий резерв") |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  |  | От 18 до 36 V С гальваническим разделением, с резервированием по питанию ("горячий резерв") |  |  |
|  |  |  |  |  | 00 |  | Без дискретных выходов |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 |  | Два дискретных выхода без гальванического разделения друг от друга и от выходных цепей прибора, совместимы с ТТЛ-логикой |  |  |
|  |  |  |  |  | 02 |  | Два дискретных выхода с гальваническим разделением друг от друга и от выходных цепей прибора, с коммутацией постоянного или переменного напряжения до 400 V и тока до 120 mА по каждому выходу. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 00 | Без интерфейса |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01 | С интерфейсом RS-485 |  |  |

Пример оформления заказа

ЩТП02-01.05.24.01.01  ТУ 25-7504.169-2003

(прибор ЩТП02, для датчика ТХК, на диапазон от +200 до +800 °С, на напряжение  питания от 18 до 36 V, с двумя дискретными ТТЛ-выходами, с интерфейсом RS-485)

|  |  | Форма заказа ЩТС02 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код типа датчика | Код диапазона температуры | Напряжение питания | Дискретные выходы | Интерфейс | Описание |  |  |
| ЩТС02- |  |  (aa) |  (bb) |  (cc) |  (dd) |  (ee) | Диапазон темп-ры | Тип датчика | Осн. привед. погр-ть, % |
|  |  | 01 | 01 |  |  |  | от -200 до -70 °С | ТСП50П | 0,6 |
|  |  |  | 02 |  |  |  | от -120 до +30 °С |  | 0,6 |
|  |  |  | 03 |  |  |  | от -70 до +180 °С |  | 0,6 |
|  |  |  | 04 |  |  |  | от 0 до +100 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 05 |  |  |  | от 0 до +150 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 06 |  |  |  | от 0 до +200 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 07 |  |  |  | от 0 до +300 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 08 |  |  |  | от 0 до +400 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 09 |  |  |  | от 0 до +500 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | от +200 до +500 °С |  | 0,8 |
|  |  | 02 | 01 |  |  |  | от -200 до -70 °С | ТСП100П | 0,6 |
|  |  |  | 02 |  |  |  | от-200 до +50 °С |  | 0,6 |
|  |  |  | 03 |  |  |  | от -120 до +30 °С |  | 0,6 |
|  |  |  | 04 |  |  |  | от -90 до +50 °С |  | 0,7 |
|  |  |  | 05 |  |  |  | от -70 до +180 °С |  | 0,6 |
|  |  |  | 06 |  |  |  | от 0 до +100 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 07 |  |  |  | от 0 до +150 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 08 |  |  |  | от 0 до +200 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 09 |  |  |  | от 0 до +300 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | от 0 до +400 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 11 |  |  |  | от 0 до +500 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 12 |  |  |  | от +200 до +500 °С |  | 0,8 |
|  |  | 03 | 01 |  |  |  | от -50 до +50 °С | ТСМ50М | 0,8 |
|  |  |  | 02 |  |  |  | от -50 до +100 °С |  | 0,7 |
|  |  |  | 03 |  |  |  | от 0 до +100 °С |  | 0,6 |
|  |  |  | 04 |  |  |  | от 0 до +150 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 05 |  |  |  | от 0 до +180 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 06 |  |  |  | от +50 до +100 °С |  | 0,7 |
|  |  | 04 | 01 |  |  |  | от -50 до +50 °С | ТСМ100М | 0,8 |
|  |  |  | 02 |  |  |  | от -50 до +100 °С |  | 0,7 |
|  |  |  | 03 |  |  |  | от 0 до +100 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 04 |  |  |  | от 0 до +150 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 05 |  |  |  | от 0 до +180 °С |  | 0,5 |
|  |  |  | 06 |  |  |  | от 50 до +100 °С |  | 0,7 |
|  |  |  |  | 05 |  |  | (5±0,25) V Без гальванического разделения, без резервирования по питанию |  |  |
|  |  |  |  | 06 |  |  | (6±0,3) V Без гальванического разделения, с резервированием по питанию ("горячий резерв") |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  |  | От 18 до 36 V С гальваническим разделением, с резервированием по питанию ("горячий резерв") |  |  |
|  |  |  |  |  | 00 |  | Без дискретных выходов |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 |  | Два дискретных выхода без гальванического разделения друг от друга и от выходных цепей прибора, совместимы с ТТЛ-логикой |  |  |
|  |  |  |  |  | 02 |  | Два дискретных выхода с гальваническим разделением друг от друга и от выходных цепей прибора , с коммутацией постоянного или переменного напряжения до 400 V и тока до 120 mА по каждому выходу. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 00 | Без интерфейса |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01 | С интерфейсом RS-485 |  |  |

Пример оформления заказа:  ЩТС02-01.05.24.01.01  ТУ 25-7504.169-2003 (прибор ЩТС02, для датчика ТСП50П, на диапазон 0…150 °С, на напряжение питания от 18 до 36 V, с двумя дискретными ТТЛ-выходами, с интерфейсом RS-485)