Цифровой многопредельный лабораторный прибор ЦК00

Прибор предназначен для измерения напряжения и тока в цепях постоянного и переменного тока, отображения на встроенном индикаторе текущего значения в заданных единицах. Прибор имеет защиту входной цепи при несоответствии значения входного измеряемого сигнала выбранному пределу с индикацией несоответствия.

##### Прибор может применяться в качестве эталонного средства измерения электрических параметров радиоэлектронной аппаратуры в лабораторных и производственных условиях, а также для поверки щитовых аналоговых измерительных приборов постоянного тока класса точности 1,0 и ниже и переменного тока класса точности 2,5 и ниже.

##### Технические характеристики

| Измеряемая величина | Диапазон измерения | Предел допускаемой основной погрешности,  % | Разрядность |
| --- | --- | --- | --- |
| Сила переменного тока | от 0,02 до 1,999 mА от 0,2 до 19,99 mА от 2 до 199,9 mА от 0,02 до 1,999 А | 0,5 | 3,5 |
| Напряжение переменного тока | от 2 до 199,9 mV от 0,02 до 1,999 V от 0,2 до 19,99 V от 2 до 199,9 V |  |  |
|  | от 8 до 750,0 V | 0,8 | 4 |
| Сила постоянного тока | от –1,9999 до +1,9999 mА от –19,999 до +19,999 mА от –199,99 до +199,99 mА от –1,9999 до +1,9999 А | 0,1 | 4,5 |
| Напряжение постоянного тока | от –199,99 до +199,99 mV от –1,9999 до +1,9999 V от –19,999 до +19,999 V oт –199,99 до +199,99 V |  |  |
|  | oт –750,0 до +750,0 V | 0,5 | 4 |
| Примечание – Предел допускаемой основной погрешности выражен в виде приведенной погрешности. Нормирующее значение равно верхнему пределу диапазона измерений. |  |  |  |

- Время измерения, не более – 1,5 s.

- Рабочий диапазон температур – от 5 до 40 °С

- Входное сопротивление прибора при измерении напряжения постоянного и переменного тока не менее 1 М.

- Падение напряжения на приборе при измерении силы постоянного и переменного тока - не более 2 V

- Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 40 М.

- Потребляемая мощность, не более – 5 VA.

- Габаритные размеры – 180х120х87 mm.

- Масса, не более – 1,0 kg.

- Цвет индикаторов – красный или зеленый.

В комплект поставки входят соединительные провода.