Шунты

Шунты 75ШИС, 75ШИСВ, 75ШИСВ.2 и 60ШИСВ.2 предназначены для расширения диапазонов измерений показывающих и регистрирующих приборов постоянного тока (амперметров).

Шунты 75ШИСВ.1 предназначены для расширения диапазонов измерений щитовых цифровых приборов постоянного тока Щ01 и Щ02.

Шунты 75ШИС – стержневого типа, 75ШИСВ – пластинчатого типа.

| 75ШИС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А - 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 600; 1000; 1500; 2500; 4000; 6000; 7500; 10000; 15000 | 75 mV | 0,5 | Температура -40…+50 С, относительная влажность 98 % при температуре +40 С. Ударопрочность: ускорение 150 m/s2, частота ударов 10…50 в min. Вибропрочность: ускорение 30 m/s2, частота 10…120 Hz. |
| 75ШИСВ |  |  |  |
| А - 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1500; 2000; 2500 | 75 mV | 0,5 |  |
| 75ШИСВ.2 |  |  |  |
| А - 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 10; 15 | 75 mV | 0,5 |  |
| 60ШИСВ.2 |  |  |  |
| А - 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 10; 15 | 60 mV | 0,5 |  |
| 75ШИСВ.1 |  |  |  |
| А - 10; 20; 100; 200; 1000; 2000 | 75 mV | 0,2 | Температура 0…+50 С, относительная влажность 80 % при температуре +25 С. Шунты выдерживают двухкратные перегрузки в течение 0,5 s. Шунты являются вибро-, ударопрочными. |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5»).

75ШИСВ, 75 ШИСВ.1

| Рисунок 1 Рисунок 2 | Рисунок 3 Рисунок 4 Рисунок 5 |
| --- | --- |

| Тип шунта | Номинальный ток шунта, А | Рисунок | Размеры в mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | A | B | h | H | Dxl |
| 75ШИСВ | 20, 25, 30, 40, 50 | 1 | 100 | 85 | 20 | 3 | 20 | – |
|  | 60, 75 | 2 |  | 80 | 16 | 6 | 24 | М6х20 |
|  | 100 |  | 110 | 90 | 20 |  | 30,5 | М8х25 |
|  | 150 | 3 |  |  | 16 | 8 |  |  |
|  | 200 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 250, 300 |  |  |  |  |  | 47 | М10х40 |
|  | 400 |  | 145 |  | 50 | 10 | 65 | М16х55 |
|  | 500 |  |  |  | 35 |  |  |  |
|  | 600, 750 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 1000 |  | 165 | 110 |  |  |  |  |
|  | 1500 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 5 | 195 | 140 | 80 | 15 |  |  |
|  | 2500 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 75ШИСВ.1 | 10, 20 | 1 | 100 | 85 | 20 | 3 | 20 | М4х20 |
|  | 100 | 2 | 110 | 90 |  | 6 | 30,5 | М8х25 |
|  | 200 |  |  |  |  | 8 | 47 | М10х40 |
|  | 1000 | 3 | 165 | 110 | 50 | 10 | 65 | М16х55 |
|  | 2000 | 5 | 195 | 140 | 80 | 15 |  |  |

## 60ШИСВ.2, 75ШИСВ.2, 75 ШИС

| Рисунок 6 Рисунок 7 | Рисунок 8 |
| --- | --- |

| Тип шунта | Номинальный ток шунта, А | Рисунок | Размеры в mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | A | B | h | H | Dxl |
| 60ШИСВ.2, 75ШИСВ.2 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3 4; 5; 6; 7,5; 10; 15 | 6 | 100 | 85 | 20 | 3 | 20 | – |
| 75 ШИС | 20 | 7 | 100 | 85 | 20 | 3 | 24 | – |
|  | 30 |  |  |  |  |  | 32 |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 8 | 121 | 107 | 20 | 4 | 36 | М6х20 |
|  | 100 |  | 118 | 98 |  |  |  | М8х25 |
|  | 150 |  | 131 | 111 |  |  |  | М8х25 |
|  | 200 |  | 118 | 98 |  |  |  | М8х25 |
|  | 300 |  | 143 | 121 | 40 | 5 | 48 | М10х30 |
|  | 500 |  | 160 | 130 | 60 |  | 52 | М16х40 |

Рисунок 9

| Тип шунта | Рис. | Ном. ток шунта, А | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | E | h | Dxl | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75ШИС | 9 | 3000 | 180 | 65 | 120 | 30 | 60 | 15 | 10 | 130 | 60 | М20х75 | ~ 4,80 |
|  |  | 4000 | 190 | 70 | 120 | 30 | 60 | 25 | 15 | 140 | 130 | М20х75 | 5,20 |
|  |  | 5000 | 190 | 70 | 120 | 30 | 60 | 25 | 15 | 140 | 130 | М20х75 | ~10,50 |
|  |  | 6000 | 190 | 70 | 154 | 25 | 52 | 25 | 15 | 140 | 130 | М20х75 | 11,20 |
|  |  | 7500 | 190 | 70 | 154 | 25 | 52 | 25 | 15 | 140 | 130 | М20х75 | ~13,00 |
|  |  | 10 000 | 200 | 75 | 206 | 25 | 52 | 30 | 20 | 150 | 170 | М20х80 | 22,00 |
|  |  | 15 000 | 200 | 75 | 310 | 25 | 52 | 30 | 20 | 150 | 170 | М20х80 | 33,00 |