Щитовые приборы для измерения постоянного тока и напряжения

Конструктивное исполнение корпусов обеспечивает степень защиты по лицевой  панели IP50 или IP54, для токоведущих частей – IP00.

Приборы для измерения постоянного тока и напряжения                            в еврогабаритах (48х48, 72х72, 96х96 мм) с квадратными лицевыми панелями и круглыми цокольными частями.

Данные типы приборов имеют квадратные лицевые панели с размерами в соответствии с европейскими стандартами и круглыми цокольными частями корпуса. Опорами в приборах являются пара «керн-подпятник» (в М42607, М42608, М42609) или растяжки (в  М42610, М42611, М42612).

Измерительный механизм – магнитоэлектрической системы, расположение механизма в корпусе – центральное.

| Тип прибора | М42609 М42612 | М42608 М42611 | М42607 М42610 |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры лицевой панели, mm | 48х48 | 72х72 | 96х96 |
| Вырез в щите, mm | 42,5 | 68 | 92 |
| Длина шкалы, mm, не менее | 32 | 55 | 85 |
| Класс точности | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 |
| Масса, kg, не более | 0,12 | 0,15 | 0,2 |

| М42607, М42608, М42609 |  |  |
| --- | --- | --- |
| диапазон измерений | способ включения | условия эксплуатации |
| μA* - 100; 200; 300; 500; 1000 mA - 1; 5; 10; 15; 30; 50; 100; 150; 300; 500; 600 | непосредственно | температура -30…+50 С, относительная влажность 90 % при температуре +30 С. Вибропрочность: ускорение 5…30 m/s2, частота 10…70 Hz. Ударопрочность: ускорение 50 m/s2, частота ударов 10…50 в min. |
| А - 1; 2; 3; 5; 10; 15**; 20*** |  |  |
| А - 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 750 | с наружным шунтом на 75 mV и калиброванными проводами сопротивлением 0,035  |  |
| kA -1; 1,5; 2; 4; 6 |  |  |
| V - 2; 3; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300;400; 500; 600 | непосредственно |  |
| kV - 1; 1,5; 3 | с отдельным добавочным сопротивлением с номинальным током 5 mA |  |
| М42611, М42612 |  |  |
| μA - 25****; 30****; 50 | непосредственно | температура -30…+50 С, относительная влажность 95 % при температуре +35 С. Вибропрочность: ускорение 5…30 m/s2, частота 10…70 Hz. Ударопрочность: ускорение 50 m/s2, частота ударов 10…50 в min. |
| М42610 |  |  |
| μA – 50****; 100; 200; 300; 500; 1000 |  |  |
| М42610, М42611, М42612 |  |  |
| mV - 25; 50; 75; 150; 300; 500; 750; 1000 | с калиброванными проводами сопротивлением 0,035  |  |
| *- только для приборов М42608, М42609; ** - только для приборов М42607, М42608; *** - только для прибора М42607; **** - только с нулевой отметкой в середине шкалы (диапазона измерений) |  |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.