АМПЕРМЕТРЫ  И  ВОЛЬТМЕТРЫ  ПОСТОЯННОГО ТОКА С ЦИФРОВЫМИ  И  ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВЫМИ ОТСЧЕТНЫМИ  УСТРОЙСТВАМИ   СЕРИИ    К12А.

Предназначены для измерения силы тока или напряжения в электрических цепях постоянного тока и отображения результата измерения на цифровом и дискретно - аналоговом отсчетных устройствах. Дискретно - аналоговое отсчетное устройство (ОУ) представляет собой светящийся столбик, состоящий из включенных друг за другом светодиодных индикаторов. Применяются для работы в составе технических средств атомных электростанций (ТС АС), а также в других отраслях промышленности. Приборы предусматривают возможность выбора вида входного сигнала (ток или напряжение) и диапазона измерения входного сигнала.

Рабочие условия эксплуатации :

– температура окружающего воздуха от………………………………...……………... + 1 °С  до  + 50 °С;

– относительная влажность воздуха не более ……………………………...…..……...…98 % при + 35 °С;

– степень защиты по передней панели - IP 20; приборы являются  виброустойчивыми и сейсмостойкими

-- питание приборов  - (24 ± 4) В ; Потребляемая мощность -  не более 5 Вт

-- количество цифровых индикаторов - 4 . Высота знака не менее 10 мм.

-- количество светодиодных индикаторов дискретно-аналогового ОУ – 30.

Цвет передней рамки и лицевой панели………………………………………………..…………...…….. белый, серый, черный

Цвет цифровых  индикаторов …………………………..…………………………....................……зеленый, красный или желтый

Цвет дискретно-аналогового ОУ (красный, зеленый, желтый) программируется пользователем в каждой из требуемых зон сигнализации. Количество зон сигнализации не более 9.

Особенности:

- предусмотрена возможность изменения единиц измерения на передней панели по дискретно аналоговому ОУ

- установка зон сигнализации на дискретно-аналоговом ОУ

- световая сигнализация о превышении конечного значения диапазона показаний на 8 % и об обрыве входной цепи (для диапазонов входного сигнала от 2 до 10 В и от 4 до 20 мА);

- защита от превышения напряжения питания до 36 В, от смены полярности напряжения питания, смены полярности входного сигнала.

| Конструктивное исполнение | Габаритные размеры, мм, не более |  | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По рамке | По корпусу |  |
| К12А.Г | 50×100×5 | 45,8×95,8×100 | 0,6 |
| К12А.В | 100×50×5 | 95,8×45,8×100 | 0,6 |

| Максимальный диапазон показаний на цифровом ОУ | Диапазон измерений входного сигнала | Основная приведенная погрешность, % |
| --- | --- | --- |
| от -999 до 9999 | от 0 до 75 мВ; от 0 до 200 мВ | ±0,2 – по цифровому ОУ; ±2,5 – по дискретно-аналоговому ОУ |
|  | от 0 до 1 В; от 0 до 10 В; от 2 до 10 В | ±0,1 – по цифровому ОУ; ±2,5 – по дискретно-аналоговому ОУ |
|  | от 0 до 5 мА; от 0 до 20 мА; от 4 до 20 мА | ±0,1 – по цифровому ОУ; ±2,5 – по дискретно-аналоговому ОУ |

Пример оформления заказа прибора К12А, имеющего следующие характеристики: горизонтальное исполнение, диапазон входного сигнала от 0 до 5 мА, диапазон показаний от минус 20 до плюс 50, единица измерения – С, цвет лицевой панели – белый, цвет передней рамки – черный, цвет цифровых индикаторов – красный, ТУ 25-7504.199-2007.

Прибор К12А.Г – 0...5 мА – минус 20.00...плюс 50.00 – С – Б – Ч – К, ТУ 25 7504.199 2007.

Пример оформления заказа лицевой панели прибора К12А, имеющей следующие характеристики: горизонтальное исполнение, диапазон показаний от минус 20 до плюс 50, единица измерения – С, цвет лицевой панели – белый:

Лицевая панель прибора К12А.Г –* – минус 20.00...плюс 50.00 – С – Б – * – *, ТУ 25 7504.193 2007.

* – неиспользуемый параметр формулы заказа.

Пример оформления заказа передней рамки прибора К12А черного цвета:

Передняя рамка прибора К12А.* – * – * – * – * – Ч – *, ТУ 25-7504.193-2007.

* – неиспользуемый параметр формулы заказа.